设备参数标准

一、陪护椅参数

规格： 折叠尺寸：810*665*975mm，展开尺寸：1945*665*545mm 

1、整体采用钢制框架焊接而成，厚度≥1.35mm，表面经抛丸机除锈，磷化处理，静电粉末喷涂。高温固化，不掉塑，表面光滑易清洁，不生锈，承重力强，不变形。

2、坐面为人造革面内包海绵，柔软舒适。革面耐油污，易清洁，海绵为高密度海绵，长久使用不变形。带木制衬板，增大承载力。

3、可折叠成坐椅形状，椅体固定，符合人体工程学原理。适于白天陪护病人，节省使用空间；

4、可展开成一个小型的单人床，头部带枕，适于晚上休息。

5、带四个脚轮，方便折叠和移动。

二、心电图机

十二导联心电图机 技术参数要求

一、基本要求

1. 设备名称：数字式十二导联心电图机（静息心电图机）。

2. 用途：用于成人、儿童静息12导联心电图采集、显示、分析、打印及存储。

3. 导联系统：标准12导联（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVR、aVL、aVF、V1–V6）同步采集、同步显示、同步记录。

4. 支持手动/自动导联切换，支持 Cabrera / Nehb 导联显示体系（可选）。

5. 中文操作系统，中文报告，支持拼音/五笔/英文输入。

二、ECG 输入与信号性能

1. 输入通道：12导联同步采集。

2. 输入阻抗：≥100 MΩ（10 Hz）。

3. 频率响应：0.01 Hz～300 Hz（或 0.05 Hz～150 Hz，视档次而定）。

4. A/D 转换：≥24 bit。

5. 采样率：每导联 ≥16 kHz（高端机可要求 ≥32 kHz 或更高）。

6. 定标电压：1 mV，误差 ≤±1% 或 ±2%。

7. 时间常数：≥3.2 s。

8. 耐极化电压：≥±650 mV（高端要求 ±900 mV）。

9. 内部噪声：≤12.5 µVp-p。

10. 共模抑制比：AC滤波开启 ≥140 dB，关闭 ≥123 dB。

11. 输入电流：≤0.01 µA。

12. 除颤保护：机器及导联线具有抗除颤电击保护功能，CF型应用部分。

13. 滤波器：交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波齐全。

三、显示与操作

1. 显示屏：彩色液晶屏 ≥5.7 英寸（常用 7″/8″/10″以上，按预算写）。

2. 同屏显示：12导联同步波形，可显示心率、导联、增益、走纸速度、滤波状态、电池电量、患者信息。

3. 支持背景网格显示、导联脱落指示、信号质量提示。

4. 操作方式：物理按键 + 触屏（高端），支持患者性别/年龄快速切换。

5. 工作模式：手动、自动、节律、R-R 间期、回顾记录、波形冻结。

四、记录与打印

1. 打印机：内置热敏点阵打印机。

2. 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s，误差 ≤±3%。

3. 增益：1.25 / 2.5 / 5 / 10 / 20 / 10-5 / 20-10 mm/mV、AGC 自动增益。

4. 记录格式：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1。

5. 记录纸：支持 210 mm / 215 mm 卷纸或折叠纸。

6. 可外接 USB/A4 打印机输出报告。

7. 报告内容：波形、测量结果、自动诊断、明尼苏达码、平均模板、患者信息、日期、导联名等。

五、分析与存储

1. 自动分析：12导联同步分析，心率、P/QRS/T 轴、PR、QRS、QT/QTc、RV5/SV1 等参数自动测量。

2. 心律失常分析、R-R 间期分析、ST 分析。

3. 内置存储：≥800 份心电图（高端 ≥1200 份）。

4. 扩展存储：USB / SD / U 盘。

5. 数据格式：支持 PDF、SCP、FDA-XML、DICOM、HL7 等，满足心电网络/His/EMR 对接。

6. 支持条码/身份证/社保卡读入患者信息。

六、接口与联网

1. 接口：USB、RS-232/网口、WiFi/有线网络（按需求）。

2. 可与院内心电网络管理系统对接，支持预约下载、数据上传、远程诊断。

七、电源与环境

1. 交流：100–240 V，50/60 Hz。

2. 直流：内置可充电锂电池，满电连续工作 ≥2 小时（常用要求 ≥4 小时）。

3. 环境：温度 5–40℃，湿度 25%–80%。

4. 便携：交直流自动切换，便携式机型配提手/便携箱。

三、空气消毒机（移动式）

1.消毒因子：等离子体。

2.特定适用空间体积≤100 m3。

3.安装方式：移动式，无需安装。

4. 整机额定输入功率≤80W, 工作电源环境：220V±22V、50Hz±1Hz。

5.循环风量≥800m3/h。

6. 设备为360°环形出风，外尺寸≤外径450mm×高980mm。

7. 等离子体密度分布≥2.65X1018m-3。

8.臭氧泄漏量≤0.003mg/m3。

9.等离子体空气消毒机内部不得装有中、高效过滤器和紫外线杀菌灯，符合WS/T 648-2019 《空气消毒机通用卫生要求》第6.4.2条。

10.设备电源安全性：保护接地阻抗≤0.06Ω。

11.设备对白色葡萄球菌(8032)进行60Min 消毒作业后的杀灭率≥99.94%。

12.设备对白色葡萄球菌(8032)进行60Min 消毒作业后的菌数<80(cfu/m3)。

13. 设备运行稳定后空气中负离子浓度>6x10^6 个/cm3。

14. 设备对毒株A/PR8/34 进行60min 消毒作业后去除率≥99.9%。

15.设备对肺炎克雷伯氏菌进行60min 消毒作业后去除率≥99.99%。

16. 设备对冠状病毒进行60min 消毒作业后去除率≥99.99%。

17.运行时可显示工作模式、消毒剩余时间、风速、湿度、温度等信息。

18.具有滤网过期、风机故障、等离子故障提示。

19. 支持NB协议连接，具备主动发射网络和连接网络功能。

20.具备传输空间地理位置的功能，包括所处楼层、科室。

21.具备传输设备运行状态、生命状态的功能。

22.具备传输设备消毒记录的功能。

23.具备传输故障报警、保养提示的功能。

24.支持设备信息、消毒记录等数据在管理平台的记录和导出。

四、空气消毒机（固定式）
★1、产品属于二类消毒产品，且为新消毒产品，投标人须提供有效的卫生许可批件

2、人机共存。

3、循环风量： ≥1000m/h。

4、适用体积：≤100m3。

5、消毒效果： 自然菌杀灭率≥90.0%,白色葡萄球菌杀灭率≥99.99%。

6、臭氧量：≤0.003mg/m3。

7、负离子释放量： ≥6x100 个/cm3。

8、噪音：≤60dB。

9、功率： ≥150W。

10、控制方式：至少支持手动、遥控、 自动控制。

11、显示方式：液晶显示器、至少支持显示工作状态、参数等信息。

五、输液泵参数
一、功能性参数要求：
1.技术参数：
▲1.1.显示：4.2寸大屏幕高清晰彩色LCD液晶显示，数值显示有小数位防错设计。
1.2.屏幕显示内容：输液状态、无线图标、电源及静音指示图标、阻塞等级、实时压力显示、输液器品牌、报警显示、输液速度、预置量、输液累计量、剩余时间等。
▲1.3.输液器规格：输液器档位1-6档可选。
1.4.输液速度：流速范围：1ml/h～1100ml/h，可按1ml/h递增或递减。
1.5.流速误差：±5%（普通输液器），配置泵内恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3%。
1.6.预置量范围：1ml~9999ml，以1ml递增或递减。
1.7.输液量误差：±5%（普通输液器）。
1.8.快排快输速度：快排、快输操作过程中输液泵运行速度为700ml/h。
1.9.保持静脉开放（KVO）速度：4ml/h，当输液速度大于KVO速度时，输液完成以KVO速度运行；当输液速度小于KVO速度时，输液完成时发出报警，输液速度不变。
1.10.气泡灵敏度：输液器中的气泡大于40μL，用声音文字发光报警提示。
1.11.阻塞灵敏度三档可选：1档0.06MPa～0.1MPa，2档0.1MPa～0.14MPa，三档0.14MPa～0.18MPa。
1.12.报警功能：气泡报警、阻塞报警、输完报警、开门报警、欠压报警、速度异常报警、遗忘操作报警。
1.13.报警优先级具有高、中、低三级，高优先级：阻塞报警、气泡报警、开门报警、速度异常报警、电池耗尽报警；中级报警：输液完成；低级报警：欠压报警、遗忘操作报警。
1.14.其他功能：
1.14.1.具有输液累计量显示和累计量清零功能；
1.14.2.具有交流电停止自动切换机内电池，给电池充电功能；
1.14.3.具有快排、快输功能：停止状态下双击快排键为快排功能，用于排除管路中的气泡；启动状态下双击快排键为快输功能，用于对患者的快速输液；
▲1.14.4.具有“滴数/分”“毫升/小时”与“时间-预置量”三种输液速度设置方式；
1.14.5.具有报警声消除功能，即静音功能。部分报警音在消除2分钟内再次启动；
1.14.6.具有开机自检功能：输液泵上电后，系统进行自检；
1.14.7.具有记忆功能：输液泵可对关机前最后一次正确输液参数进行记录，并可保留8年以上；
▲1.14.8.动态压力指示功能：在输液过程中可以动态实时显示当前压力值的变化。
1.15.安全分类：不低于Ⅱ类、带内部电源的BF型普通设备，防水等级：不低于IPX3。
1.16.工作条件：环境温度：5℃～40℃、相对湿度：10%～90%、大气压力：860hpa-1060hpa。
1.17.贮运条件：储存温度：-20℃～+55℃、相对湿度：10%～90%、大气压力：500hPa～1060hPa。
1.18.使用电源：交流输入：220V～50Hz，内部电池：11.1V2000mAh。
1.19.内部电池工作时间：充电完成后，在25ml/h流速下连续工作不小于3小时。
1.20.外形尺寸(±5mm)：174(长)×126（宽）×215（高）。
1.21.重量：净重约1.7kg。
1.22.设备输入功率：28VA。

